{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[7,1,7,6],[7,7,7,9]]}
["浊度仪和气体检测仪购置清单"]
["序号","产品名称","品牌","规格型号","材质说明","数量","单位","单价（元）","总价（元）","联系人"]
[1,"固定式乙炔可燃气体监测声光报警一体机","国标","参数要求：\n1.测量范围：0-100%LEL ；\n2.分 辨 率：0.1%LEL ；\n3.精度：≤±3% FS；\n3.精度：≤±3% FS；\n4.操作方式：红外遥控器远、近距离操作、方便设置；\n5.重复性：≤±1%；\n6.零点漂移：≤±1%（F.S/年）；\n7.防爆型防护等级：IP66；","与现有的控制柜兼容",1,"台",null,null,"李慧婷"]
[2,"固定式氧气监测声光报警一体机","国标","参数要求：\n1.测量范围：0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、100%Vol；\n2.分 辨 率：0.01%VOL ；\n3.操作方式：红外遥控器远、近距离操作、方便设置；\n4.重 复 性：≤±1%；\n5.零点漂移：≤±1%（F.S/年）；\n6.防爆型防护等级：IP66；","与现有的控制柜兼容",4,"台",null,null,"李慧婷"]
[3,"固定式氦气监测声光报警一体机","国标","参数要求：\n1.检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式；\n2.测量范围：0-100%VOL；\n3.分 辨 率：通常可达0.01%VOL；特殊情况可调至0.001%VOL；\n4.精度：≤±1%FS；\n5.重 复 性：≤±1%；6.零点漂移：≤±1%（F.S/年）；\n7.防爆型防护等级：IP66；\n8.相对湿度：10%～95%RH9. 执行标准：GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010","与现有的控制柜兼容",1,"台",null,null,"李慧婷"]
[4,"固定式氩气监测声光报警一体机","国标","参数要求：\n1.测量范围：0-100%LEL ；\n2.分 辨 率：0.1%LEL ；\n3.精度：≤±3% FS；\n4.操作方式：红外遥控器远、近距离操作、方便设置；\n5.重复性：≤±1%；\n6.零点漂移：≤±1%（F.S/年）；\n7.工作湿度：≤95%RH；\n8.防爆型防护等级：IP66；\n9.相对湿度：10%～95%RH；10.执行标准：GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010","与现有的控制柜兼容",1,"台",null,null,"李慧婷"]
[5,"便携式浊度仪","上海悦丰 SGZ-200BS","0-200NUT","上海悦丰 SGZ-200BS",8,"套",null,null,"李慧婷"]
[6,"合计（元）："]
[{"$nulls":3},"报价公司（公司名称）：",null,null,"联系人：",null,"联系电话："]